## １
天秤仕様書
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE324S-000-DU
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 読み取りは0.1mg、ひょう量が320g以上であること
2 | 秤量皿の大きさが85×85㎜以上のSUS304相当製であること。
3 | 風防ケースがガラス製で皿上有効高さ261㎜以上で左右上部の3方向開閉できること。
4 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
5 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
6 | 内蔵分銅による一定時間(4時間毎）および温度変化(1.5℃）による完全自動校正ができること。
7 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
8 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
9 | 床下ひょう量フック取り付け可能なこと
10 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
11 | 出荷時検査証明書付
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE36200S-0CE-D0
数量 | 4台
必要な仕様
1 | 目量1g補助目量1g、ひょう量が36Kg以上であること
2 | 秤量皿が400×300㎜以上でSUS304相当製あること
3 | 内蔵分銅による一定時間(24時間毎）および温度変化(4℃）による完全自動校正ができること。
4 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
5 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
9 | 特定計量器
10 | 出荷時検査証明書付
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE6202S-0CE-D0
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 目量0.1g補助目量0.01g、ひょう量が6200g以上であること
2 | 秤量皿が206×206㎜以上でSUS304相当製あること
3 | 内蔵分銅による一定時間(6時間毎）および温度変化（2℃）による完全自動校正ができること。
4 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
5 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | 床下ひょう量フック取り付け可能なこと
9 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明書付

## ２
天秤仕様書
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE623S-0CE-DE
数量 | 2台
必要な仕様
1 | 目量0.01g補助目量0.001g、ひょう量が620g以上であること
2 | 秤量皿が140×140㎜以上でSUS304相当製あること
3 | 風防がガラス製で皿上有効高さが172㎜あり左右上部の3方向開閉すること。
4 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
5 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
6 | 内蔵分銅による一定時間(4時間毎）および温度変化（1.5℃)による完全自動校正ができること。
7 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
8 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
9 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明書付
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE8202S-0CE-D0
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 目量0.1g補助目量0.01g、ひょう量が8200g以上であること
2 | 秤量皿が206×206㎜以上でSUS304相当製あること
3 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
4 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
5 | 内蔵分銅による一定時間(6時間毎）および温度変化(2℃）による完全自動校正ができること。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | 床下ひょう量フック取り付け可能なこと
9 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明書付
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE12201S-0CE-D0
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 目量1g補助目量0.1g、ひょう量が12kg以上であること
2 | 秤量皿が206×206㎜以上でSUS304相当製あること
3 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
4 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
5 | 内蔵分銅による一定時間(24時間毎）および温度変化(4℃）による完全自動校正ができること。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | 床下ひょう量フック取り付け可能なこと
9 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明付き
12 | JCSS校正付

## ３
天秤仕様書
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE8202S-0CE-D0
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 目量0.1g補助目量0.01g、ひょう量が8200g以上であること
2 | 秤量皿が206×206㎜以上でSUS304相当製あること
3 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
4 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
5 | 内蔵分銅による一定時間(6時間毎）および温度変化(2℃）による完全自動校正ができること。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | 床下ひょう量フック取り付け可能なこと
9 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明書付
12 | JCSS校正付
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE70200S-0CE-D0
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 目量10g補助目量1g、ひょう量が70kg以上であること
2 | 秤量皿が400×300㎜以上でSUS304相当製あること
3 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
4 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
5 | 内蔵分銅による一定時間(24時間毎）および温度変化(4℃）による完全自動校正ができること。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
9 | 表示スタンド（ポール）に表示部取付
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明書付
12 | JCSS校正付
メーカー | ザルトリウス
型式 | MSE8202S-0CE-D0
数量 | 1台
必要な仕様
1 | 目量0.1g補助目量0.01g、ひょう量が8200g以上であること
2 | 秤量皿が206×206㎜以上でSUS304相当製あること
3 | Q-PAN機能。皿の編置誤差補正機能
4 | Q-レベル機能搭載。水準器の監視モニタリング機能付きでずれている場合はお知らせします。
5 | 内蔵分銅による一定時間(6時間毎）および温度変化(2℃）による完全自動校正ができること。
6 | 表示部は測定値が大きく見やすい黒バック白抜き文字。
7 | プリンタおよびパソコン接続可能な2系統出力装備のこと。(USB端子およびRS232C出力付）
8 | 床下ひょう量フック取り付け可能なこと
9 | ISOCAL設定および単位変換等が内蔵アプリで行える。
10 | 特定計量器
11 | 出荷時検査証明書付

## 低温恒温水槽仕様書
自動アスファルト回収装置（仕様書）
番号 | 項目 | 仕様内容
1 | 適用試験材料 | アスファルト混合物
2 | 適用試験 | アスファルト回収試験
3 | 抽出溶剤 | ASゾール 引火点71℃ 第4類第3石油類
4 | 溶剤仕込み量 | 約40L 36kg
5 | 処理能力 | アスファルト混合物 円筒ろ紙Ø75mm6本分
6 |  | 1本あたり約800g～1000g 混合物により抽出回数任意設定
7 | 加熱方式 | マイカヒーター、ロッドヒーター、バンドヒーター
8 | 電気 | 三相200V 8kw ブレーカー 50A
9 | 冷却水 | 使用量 20L/min以上 20℃以下 使用圧力0.1Mpa以上
10 | 窒素ガス使用圧力 | 0.6Mpa以内
11 | 付帯装置 電気 | 空冷式冷水循環装置 三相200V 2.98kVA ブレーカー30A
12 | 外形寸法・重量 | 本体：W2165xD735xＨ1835mm 約350kg
13 |  | 付帯装置：W770xd570X1340mm 178kg
参考品 |  | ウィルヴィー株式会社 ARDENAK-3 *同等品可。同等品で見積もる場合は事前に建設・技術課の承認を得ること。