微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバー　応札仕様書
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１　機器仕様
	要求仕様
	納入予定品仕様

	
	納入する機器は令和８年４月１日以降に製造したものかつ未使用品であること。
	

	１
	チャンバー外からグローブボックスにより測定操作が可能であること。
チャンバーは堅牢な造りであること。
	

	２
	温度範囲は21.5℃±1.5℃以内、湿度範囲は35%±５%以内となるよう自動制御にて加温、冷却、加湿、除湿が可能であること。
センサー精度は温度±１℃以内、湿度±３%以内であること。
	

	３
	幅180cm×奥行60cm（壁からの距離55cm、床からの高さ80cm）の作業台に設置可能であること。
装置高さは作業台から100cm程度までであること。
	

	４
	チャンバー内に既存のザルトリウス天秤MSU6.6S-000-DF、YACO1MSU2720231及びプリンターTDP20-0CEを設置し、チャンバー外のコンセントから電源確保が可能であること 。
	

	５
	装置電源はAC100V 15A以下で動作可能であること。
	

	６
	チャンバー内を照らす照明機能を有すること。
	



