紫外可視分光光度計　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	納入予定品

	〇紫外可視分光光度計
メーカー：
型式：
〇オートサンプラー
メーカー： 
型式：
〇オートシッパー
　メーカー：
　型式：


1.一般仕様（抜粋）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	1.11	技術指導
受注者は、県職員に対し当該装置の操作、日常の簡易な保守点検及び測定データの解析を行うために必要な技術指導を行うこと。なお、納入後１年以内に1回、納入機器を使用した試料測定、解析及びメンテナンスの実習を行うこととし、詳細は別途打ち合わせにより決定するものとする。
また、納入装置のメーカー等において、総合コールセンターを有し、納入後の使用で生じる操作上の疑問、機器のトラブルの際の対応等について専任担当者が助言・指導できることとする。
	

	1.15	その他
（1） 販売元がメーカーの正規販売店であり、納入後のサポート体制が万全であること。
（2） 本仕様書の適用範囲に含まれる製品は現行販売製品のみとする。
（３）メーカーのサービス部門等に迅速に修理対応ができるエンジニアが常駐していること。またサービス部門等は、納入後、システム全体の定期保守点検及び故障発生時の修復（測定試験を含む。）について、一元的に単独で対応できるエンジニアを有すること。
	



2.基本性能
	要求仕様
	納入予定品仕様

	仕様書表１中に示す分析方法で、記載している項目を測定できること。
	



3.技術仕様
	要求仕
	納入予定品仕様

	１
	光学系
	ダブルビーム方式であること。
	

	２
	光源
	重水素ランプ、ハロゲンランプであること。
	

	３
	波長範囲
	190～1,100nmの範囲が測定できること。
	

	４
	波長正確さ
	656.1nmで±0.3nm以内であること。
	

	５
	波長繰り返し精度
	±0.1nm以内であること。
	

	６
	迷光
	220nm、340nmで0.05%以内であること。
	

	７
	測光範囲
	-3Absから3Absまで測れること。
	

	８
	測光正確さ
	±0.002Abs以内(0～0.5Abs)、±0.04Abs(0.5～1Abs)以内であること。
	

	９
	測光繰り返し精度
	±0.0005Abs以内(0～0.5Abs)、±0.0005Abs以内(0.5～1Abs)であること。
	

	１０
	ベースライン平坦度
	±0.0006Abs以内（200～1000nm）であること。
	

	１１
	検出器
	Siフォトダイオード。
	

	１２
	電源
	100V仕様であること。
	

	１３
	制御用PC
	・HDD又はSSDの容量は、500GB以上であること。
・モニタは、17インチ以上であること。
・キーボード及びマウスを付けること。
・OSは、Windows11Pro64bit日本語版であること。
・デスクトップ型であること。
・制御用PCとして本体との動作確認をしていること。
・Microsoft Office LTSC Standard 2024がインストールされていること。
・CPU及びRAMは解析用ソフトウェアの快適な動作のために推奨されるスペック以上を搭載すること。
	

	１４
	プリンタ
	A4サイズの用紙に両面カラー印刷が可能であること。
	

	１５
	ソフトウェア
	・スペクトル解析ソフトを付属していること。
・定量機能が付属していること。
・操作画面およびヘルプの使用言語は日本語であること。
・分析、解析結果等をCSV形式又はExcel及びpdfで出力できること。
	

	１６
	セルホルダー
	光路長10,50mm角型セルを1個装着可能であること。
	

	１７
	シッパー
	真空ポンプを用いたバキューム方式で測定溶液を吸引して、光路長10mmおよび50mmのフローセル内に導入できること。
	

	１８
	オートサンプラー
	・シッパーと組み合わせて液体の多検体測定を自動制御できること。
・10mL程度の試験管を100本程度セット可能なラックを備えていること。
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