ガスクロマトグラフ（ECD）　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	納入予定品
メーカー：
型式：




2. 基本性能
	要求仕様
	納入予定品仕様

	以下の物質について、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に基づき、下記の検出下限値で測定できること。
（１）	ポリ塩化ビフェニル（PCB）：定量下限値 0.0005 mg/L
（２）	アルキル水銀化合物：定量下限値 0.0005 mg/L
	



3. 技術仕様
3.1 装置本体
	要求仕様
	納入予定品仕様

	全体
	サイズ
	装置一式が1500×750 mmの現有の実験台に設置できること。（プリンタは除く）
	

	
	電源
	AC100Vに対応していること。
AC100V以外の場合は、必要な電気工事または昇圧トランスの設置を行うこと。
	

	
	言語
	ソフトウェア及びマニュアルの使用言語は日本語であること。
	

	ECD付きガスクロマトグラフ

	ガス
	キャリアガスとして、窒素に対応できること。
	

	
	カラムオーブン
	室温＋8℃～425℃の範囲で安定した温度制御が可能であること
	

	
	試料注入部
	・キャピラリカラム及びパックドカラムの両方に対応し、スプリット/スプリットレス注入口とパックド注入口を各１個以上搭載していること。
・最高使用温度は400℃以上であること。
・スプリット比が最大9999.9:1以上で設定可能であること。
	

	
	流量制御部
	・キャリアガスの流量制御はキャピラリカラム及びパックドカラムともにカラム流量の保持機能を有し、定流量を保つことができ、リテンションタイムやピーク面積の再現性があり、高精度の分析ができること。
・0.01psi単位での圧力制御が可能であること。
・キャピラリカラム使用時には線速度または流量を一定に保つことができること。
	

	
	検出器部
	・表示付認証機器ECDを1基装備していること。
・最高使用温度は350℃以上であること。
・取込速度は500Hz以上であること。
・キャピラリカラム及びパックドカラムが使用可能なこと。
	

	
	その他
	分析待機の際、消費電力やガス流量を自動で低減することが可能であること。
	

	オートサンプラー(液体試料注入用)
	
	・液体試料に対応していること。
・サンプルトレイは50本以上の試料びんをセットして連続分析が可能であること。
・オートサンプラー用のシリンジを付属していること。
・ガスクロマトグラフ本体及びデータ処理装置と連動して動作すること。
	

	データ処理装置
	ハードウェア
	OS：Windows11 Pro（バージョン24H2）以上
CPU:Intel Core i5　プロセッサ以上
RAM:16GB以上
内部ストレージ：HDDまたはSSD　500GB以上
モニタ：21インチ以上のカラー液晶
プリンタ：A4対応カラーレーザープリンタで本体から印刷できるように設定すること。
入力機器：キーボート及びマウス
その他： DVDライター相当を備えること
	

	
	解析用ソフトウェア
	・解析用のソフトがインストールされていること。
・ソフトウェアはガスクロマトグラフ、オートサンプラーの制御及びデータ解析を行うことができること。
・分析、解析結果等をCSV及びPDFへ出力できること。
・PCB及びアルキル水銀化合物の分析条件が入っていること。
・オフライン認証可能なExcelをインストールすること。
	




3.2	付属品及び消耗品
	要求仕様
	納入予定品仕様

	標準付属以外の付属品、定期交換予備部品
	工具　一式
	

	
	装置を正常に稼働するために必要な部品、ガス配管、付属品　一式
	

	消耗品
	測定用バイアル及びバイアルキャップ　各100個
	

	
	PCBの分析が可能で、使用推奨されるパックドカラム　１個
	

	
	PCBの分析が可能で、使用推奨されるキャピラリカラム　１個
	

	
	アルキル水銀化合物の分析が可能で、使用推奨されるパックドカラム　１個
	

	階段用台車
	測定に必要なキャリアガスボンベ（47L）を運搬するための電動ガスボンベ階段台車（階段降下時安全ブレーキシステム付）　１台
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