光化学オキシダント自動測定機　応札仕様書

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| 納入予定品 | メーカー： 型 式： |

１　測定に係る仕様

| 要求仕様 |  |  | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本契約で購入する機器は、令和８年（2026年）４月以降に製造された未使用品とすること。 |  |  |  |
| また、下記によるもの以外は、「環境大気常時監視マニュアル 第6版」第３章３．７ オキシダント自動測定機のうち、３．７．２ 紫外線吸収法オゾン自動測定機の基本仕様を満たすものとする。 |  |  |  |
| （１） | 測定対象 | 大気中の光化学オキシダント |  |
| （２） | 測定方式 | 紫外線吸収法（JIS B 7957：2006） |  |
| （３） | 性能 | 1）測定範囲 瞬時値：0～0.1/0.2/0.5/1.0ppm 1時間平均値：0～0.1/0.2/0.5/1.0ppm （適切なレンジ切換え（手動及び自動）が可能で あること。） 2）校正 環境大気常時監視マニュアル第6版に準じ、自治体基準器または自治体（準）基準器を用いて保守点検業者が校正できること。 |  |
| （４） | テレメータ接続部（デジタル出力） | 「環境大気自動測定機器のテレメータ取り合い共通仕様（環境省） 最新版」に適合するデジタル出力を有すること。 |  |
| （５） | その他 |  |  |
|  | ア 電源 | AC100V±10%かつ60Hzかつアース端子を有すること。 |  |
|  | イ 寸法 | 装置はキャスター付きのラック等に収納できるものとし、ラック等の寸法がおおむね高さ1200mm、横幅500mm、奥行き650mm以下とすること |  |
|  | ウ | 停電後の電源復旧時に、自動的に測定機が起動し測定開始できること。また、他の自動測定機への影響を防止する構造、同等の機能（漏電ブレーカー）等を有すること。 |  |
|  | エ | 自動測定機内部の履歴（アラーム、校正履歴等）について、CSV形式でCFカード又はUSBメモリに保存可能であること。 |  |

２　付属品

| 要求仕様 |  |  | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 正常な始動に必要な物品 | 測定機１台につき１式 |  |
| (2) | テレメータとの接続ケーブル （甲が使用するテレメータシステム製造業者が指定したケーブルを使用すること。） | 測定機１台につき１式 |  |
| (3) | CFカード又はUSBメモリ | 測定機１台につき１式 |  |
| (4) | ゼロガス調整装置 | 測定機１台につき１式 |  |
| (5) | 消耗品・定期交換部品1年分 | 測定機１台につき１式 |  |
| (6) | その他測定に必要と思われる付属品 | 測定機１台につき１式 |  |